SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

Nazwa i typ: APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z KARDIOMONITOREM SZT. 2

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Wbudowany blat/pólka do pisania | TAK |  |
| 3 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 4 | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria (dopuszcza się 2 szuflady) | TAK |  |
| 5 | Mobilny aparat na podstawie jezdnej wyposażony w gniazda elektryczne 230V, z czterema kołami jezdnymi, blokada wszystkich kół aparatu. | TAK |  |
| 6 | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
| 7 | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń (dopuszcza się 3 dodatkowe gniazda 230V na tylnej ścianie aparatu) | TAK |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA | TAK |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
| 12 | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
| 13 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
| 14 | Precyzyjne przepływomierze mechaniczne lub elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-10 l/min. Wyświetlane wartości przepływów. | TAK |  |
| 15 | Kalibracja przepływomierzy | TAK |  |
| 16 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 21% Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
| 17 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |
| 18 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 19 | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
| 20 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
| 21 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
| 22 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży leków na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-10 l/min | TAK |  |
| 23 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 24 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l | TAK |  |
| 25 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
| 26 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 27 | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| 28 | Tryb ręczny wentylacji | TAK |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 31 | Wentylacja w trybie SIMV (VCV, PCV) | TAK |  |
| 32 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
| 33 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 34 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 4:1 | TAK |  |
| 35 | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
| 36 | Reg. ciśnienia wdechowego od min 6 do 50 cmH2O | TAK |  |
| 37 | Reg. Objętości oddechowej (podać zakres) min: 20–1500ml | TAK |  |
| 38 | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
| 39 | Reg. czułości wyzwalania przepływowego w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
| 40 | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| 41 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
| 42 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
| 43 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
| 44 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 45 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 46 | Alarm Apnea | TAK |  |
| 47 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
| 48 | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
| 49 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| 50 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
| 51 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 52 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 54 | Ciśnienia Plateau (wartość liczbowa) Zamawiający dopuści wartość procentową | TAK |  |
| 55 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP (wartość liczbowa) | TAK |  |
| 57 | Stężenia tlenu wdechowego | TAK |  |
| 58 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
| 59 | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość i przepływ/ciśnienie. Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych | TAK |  |
| 60 | Kolorowy ekran aparatu, przekątna min. 10,4’’, wbudowany w korpus aparatu Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie monitora | TAK |  |
| 61 | Obsługa za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
| 62 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
| 63 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
| 64 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, f, CO2 | TAK |  |
| 65 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| 66 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
| 67 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe). | TAK |  |
| 68 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
| 69 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
| 70 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC | TAK |  |
| 71 | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l | TAK |  |
| 72 | Możliwość podłączenia dwóch parowników jednocześnie | TAK |  |
| 73 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 74 | Aparat, parownik i monitor jednego producenta (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) | TAK |  |
| 75 | Instrukcja Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 76 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 6 kg | TAK |  |
| 77 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
| 78 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK |  |
| 79 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 80 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK |  |
| 81 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów. | TAK |  |
| 82 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów (dopuszcza się pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów) | TAK |  |
| 83 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 84 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD) Ciśnienie krwi, mierzone metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
| 85 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Zamawiający dopuści zakres częstości rytmu serca 20-300 uderzeń/minutę | TAK |  |
| 86 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 87 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca ±1% lub ±1 uderzeń/minutę (większa z tych wartości) | TAK |  |
| 88 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK |  |
| 89 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 90 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
| 91 | Pomiar oddechów (RESP). Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 92 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
| 93 | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 94 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK |  |
| 95 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 96 | Pomiar saturacji (SpO2).Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 97 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | TAK |  |
| 98 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: ±2 cyfry (±3 cyfry podczas ruchów pacjenta) | TAK |  |
| 99 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. Alarm desaturacji | TAK |  |
| 100 | NIBP - Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 101 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia w zakresie 25-260 mmHg | TAK |  |
| 102 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK |  |
| 103 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Zamawiający dopuści dokładność pomiaru NIBP ±2% lub ±3 mmHg (większa z tych wartości) | TAK |  |
| 104 | Tryb pomiaru: AUTO / Ręczny. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 105 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie AUTO w zakresie 1-240 min | TAK |  |
| 106 | Pomiar temperatury (TEMP) Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C: - dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Zamawiający dopuści dokładność pomiaru +/-0,3˚C - jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 107 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | TAK |  |
| 108 | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK |  |
| 109 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +300 mmHg., obliczanie wartości PPV Zamawiający dopuści zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -25 do 320 mmHg | TAK |  |
| 110 | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
| 111 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 112 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
| 113 | Mankiety do pomiaru NIBP mały, średni i duży | TAK |  |
| 114 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
| 115 | Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| 116 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 117 | Jednorazowe przetworniki ciśnienia, 5 szt. | TAK |  |
| 118 | Płytka na przetworniki z zaciskiem do mocowania na statywie | TAK |  |
| 119 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
| 120 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 121 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | TAK |  |
| 122 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 123 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
| 124 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 125 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 126 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 127 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 128 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 129 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. | TAK |  |
| 130 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
| 131 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 132 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
| 133 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci | TAK |  |
| 134 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
| 135 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
| 136 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |