SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 6

Nazwa i typ: DEFIBRYLATOR SZT. 2 ………………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe (z sieci 230 V). | TAK |  |
| 2. | System ładowania akumulatorów wbudowany w aparat lub stanowiący oddzielny moduł z sieci 230 V. Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności do maksymalnie 4 godz. | TAK |  |
| 3. | Urządzenie przeznaczone do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w kolorowy podświetlany ekran monitora, przekątna ekranu monitora minimum 5 cali z możliwością jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych EKG i wyświetlaniem wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów życiowych. - Dopuszcza się możliwość jednoczesnej obserwacji 2 krzywych dynamicznych EKG - Dopuszcza się kolorowy ekran monitora o przekątnej ekranu monitora 8 cali, z możliwością jednoczesnej obserwacji 2 krzywych dynamicznych EKG oraz krzywej respiracji i wyświetlaniem wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów życiowych | TAK |  |
| 5. | Posiada polskie oprogramowanie i polskie napisy na płycie czołowej | TAK |  |
| 6. | Możliwość wydruku zapisu na papierze min 50 mm | TAK |  |
| 7. | Defibrylacja dwufazowa synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania kardiowersji – defibrylacja synchroniczna | TAK |  |
| 9 | Zakres wyboru energii min 5-200 J w trybie manualnym. Dopuszcza się wybór energii od 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
| 10 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 15 w trybie manualnym | TAK |  |
| 11 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator LifePak z czasem ładowania energii defibrylacji do 360J poniżej 10 sekund Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii 300J nie dłuższym niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu bateryjnym | TAK |  |
| 12 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem maksymalnie 6 kg Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator LifePak o wadze 7,9 kg | TAK |  |
| 13 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 14 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK |  |
| 15 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 cm/mV Zamawiający dopuści zakres wzmocnienia sygnału ekg na 5 poziomach oraz autowzmocnienie: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; AUTO cm/Mv | TAK |  |
| 16 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |
| 18 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie | TAK |  |
| 19 | Możliwość anulowania energii przyciskiem na płycie głównej. Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator Lifepak, w którym anulowanie/rozładowanie energii można wykonać za pomocą wciśnięcia wybieraka wielofunkcyjnego | TAK |  |
| 20 | Możliwość stymulacji zewnętrznej przezskórnej | TAK |  |
| 21 | Stymulacja zewnętrzna w trybie pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kable i elektrody do stymulacji | TAK |  |
| 22 | Częstość impulsów stymulacji w zakresie min. 40-170 impulsów/ minutę | TAK |  |
| 23 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10- 140 mA. Dopuszcza się natężenie prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator oferujący prąd stymulacji w zakresie od 0 do 200mA | TAK |  |
| 24 | Kabel, czujnik, akcesoria potrzebne do pracy urządzenia. | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 26 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |
| 27 | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
| 28 | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | TAK |  |
| 29 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 30 | Telemetria – możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych | TAK |  |
| 31 | Saturacja SpO2 | TAK |  |
| 32 | Mankiety do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia dla dzieci i dorosłych Zamawiający dopuszcza defibrylator z opcją pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | TAK |  |
| 33 | Łyżki do defibrylacji dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 34 | Drukarka | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |