SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

Nazwa i typ: Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym szt. 1 ………………………………………………......................................................................................................................

Producent :…………………………………………………………………………………………………………………

Numer katalogowy: ……………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….……………………………………………………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej do transportu wewnątrz szpitala i w karetce. Tryby wentylacji CMV, SIMV, PEEP, CPAP. Dopuszcza się tryby wentylacji: IPPV, S-IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand – tryb Demand uruchamiany ręcznie |  |
|  | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej. |  |
|  | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt do 5 kg masy ciała w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego |  |
|  | Urządzenie przenośne, wyposażone w uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora. Waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem maks. 7,0 kg. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD min. 7” umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie. Dopuszcza się zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5’’. Nawigacja przy użyciu pokręteł i/lub przycisków |  |
|  | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów. |  |
|  | Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora. |  |
|  | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu w granicach min. 2,7 – 6,0 bar. |  |
|  | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1-10 l/min. |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. |  |
|  | Zasilanie DC 12-15 V DC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego). Dopuszcza się zasilanie 12V/230V pod warunkiem dostarczenia płyty ściennej 12V DC do montażu w ambulansie, zgodnej z PN EN 1789 |  |
|  | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na min. 10 godzin pracy respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza. |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana. |  |
|  | SIMV zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV. |  |
|  | Wentylacja spontaniczna z PSV. |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo – wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP. |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG). |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu – zabezpieczająca minimalną częstość oddechową. |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NPPV. |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia. |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV. |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV. |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti. |  |
|  | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG). |  |
|  | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę. |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml. |  |
|  | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG). |  |
|  | Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 l/min. |  |
|  | Czas wdechu od 0,1 do 4,5 s. |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cm H2O. |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cm H2O. |  |
|  | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cm H2O. |  |
|  | Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -0,9 do -0,1 cm H2O. |  |
|  | Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min. |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo – kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca. |  |
|  | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów. |  |
|  | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od 10 do 70% przepływu szczytowego. |  |
|  | Westchnienia automatyczne. |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego, średniego, końcowego wydechowego |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania, |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu. |  |
|  | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej. |  |
|  | Pomiar stosunku I:E. |  |
|  | Pomiar czasu wdechu. |  |
|  | Pomiar czasu bezdechu. |  |
|  | Pomiar przepływu szczytowego wdechowego. |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator. |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. |  |
|  | Alarm wysokiej i niskiej minutowej objętości oddechowej. |  |
|  | Alarm wysokiego i niskiego ciśnienia wdechowego. |  |
|  | Alarm rozłączenia |  |
|  | Alarm wysokiej i niskiej częstości oddechów. |  |
|  | Alarm bezdechu. |  |
|  | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP). |  |
|  | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów, min. 100 zdarzeń. |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. |  |
|  | Możliwość zapamiętywania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów. |  |
|  | Wbudowany nebulizator. |  |
|  | Możliwość stosowania obwodów oddechowych jednorurowych w dwururowych. |  |
|  | Min. 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do respiratora, torba transportowa, butla tlenowa 2L, o masie 2 kg z legalizacją na 5 lat, reduktor tlenu ze złączem DIN, z połączeniem do wtyku AGA, przewód tlenowy |  |
|  | Respirator z polską wersją oprogramowania. |  |
|  | Podstawa jezdna umożliwiająca szybkie (bez odkręcania śrub) zdjęcie respiratora. |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |