SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4

Nazwa i typ: Pulsoksymetr przenośny szt. 4………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr przenośny z alarmami przeznaczony do pomiaru saturacji i pulsu u dzieci i dorosłych w zakresie 10 kg-150 kg |  |
|  | Czujnik SpO2 (klips) wielorazowego użytku na palec dla dorosłych i dzieci |  |
|  | Pomiar natlenienia – saturacji SpO2: - zakres pomiaru 0-100% - zakres regulacji granic alarmowych 0-100% (dopuszcza się 1-100%, dopuszcza się 50-100%) - dokładność dla zakresu od 70 do 100%, - rozdzielczość 1%. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, - możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe) |  |
|  | Pomiar pulsu PR: - zakres pomiaru od 25 do 250 uderzeń na minutę (dopuszcza się od 30 do 250 ud/min, dopuszcza się od 25 do 240 ud/min) - rozdzielczość 1 ud/min. - alarm wizualny i dźwiękowy z regulowanymi granicami, - możliwość wyciszenia alarmu (czasowe lub stałe). |  |
|  | Pamięć mierzonych parametrów |  |
|  | Zasilanie: - sieciowe 230V, 50 Hz - baterie profesjonalne lub akumulatory ( w komplecie kabel sieciowy/ładowarka) pozwalające na pracę urządzenia przez min. 10 godzin (dopuszcza się do 8 godzin) dopuszcza się: - sieciowe 230V, 50 Hz - baterie rozmiar AA lub akumulatory ( w komplecie kabel sieciowy/ładowarka) pozwalające na pracę urządzenia przez 24 godziny (akumulator) oraz 36 godzin (3 baterie rozmiar AA) |  |
|  | Waga do 400 g |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na przesyłanie danych do komputera (moduł Bluetooth) – OPCJONALNIE (parametr nie wymagany) |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim Dopuszcza się z prostymi komunikatami w postaci skrótów |  |
|  | Wyświetlane parametry: SpO2, krzywa pletyzmograficzna, wskaźnik pulsu. Dopuszcza się wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości) zmieniającego kolor na czerwony. |  |
|  | Wysoka dokładność i jakość odczytu przy ruchach pacjenta |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |