SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

Urządzenie do ogrzewania pacjenta szt. 2 .……………………………………………….............................................

Producent :…………………………………………………………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….…………………………………………………………...

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem rozprowadzanym równomiernie na całej powierzchni. | TAK |  |
| 2 | Min. 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 32 st.C - 38 st.C - 43 st.C Dopuszcza się: 4 zakresy regulacji temperatury 32°C / 38°C / 43°C / temperatura pokojowa | TAK |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, min. 2 koła z blokadą. | TAK |  |
| 4 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta. | TAK |  |
| 5 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia maks. 6kg. | TAK |  |
| 6 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. Dopuszcza się przewód mocowany do urządzenia za pomocą nakrętki | TAK |  |
| 7 | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem. | TAK |  |
| 8 | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min. 1,8 m - przewód zasilający: min. 4,0 m | TAK |  |
| 9 | Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza nie większym niż 1400 l/min. Dopuszcza się 1275 l/min | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury. Dopuszcza się system zabezpieczenia przed przegrzaniem pacjenta, czujnik temperatury ogrzanego powietrza na wyjściu przewodu z urządzenia Dopuszcza się zabezpieczenie przy temp. ≥ 55°C, z automatycznym wyłączeniem grzejnika i wentylatora oraz ze wskaźnikiem osiągnięcia zadanej temperatury i wyświetlaczem cyfrowym aktualnej temperatury | TAK |  |
| 11 | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,99%. Dopuszcza się filtr Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97% | TAK |  |
| 12 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym. Dopuszcza się urządzenie z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora | TAK |  |
| 13 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informacyjny o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy. Dopuszcza się zestaw do ogrzewania pacjenta z możliwością automatycznego wyświetlenia informacji o konieczności wykonania przeglądu urządzenia i wymiany filtra za pomocą symbolu na wyświetlaczu Dopuszcza się licznik przepracowanych godzin wskazujący konieczność wymiany filtra (wskaźnik diodowy) | TAK |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 750 W | TAK |  |
| 15 | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. Wykonanie z materiału antybakteryjnego, wodoodpornego, niezakłócającego obrazu RTG. | TAK |  |
| 16 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 10 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pod pacjenta). | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie: jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc pod górną część ciała – 20 szt. - koc pod całe ciało – 20 szt. - koc na górną część ciała, jedna ręka odwiedziona – 20 szt. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | Powierzchnia łatwa do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |