CECHY APARATU

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2009 r.) ……………………..…..….

## Analizator do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

## WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Aparat, nie starszy niż 2009 rok produkcji opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. |  |
|  | Aparat stanowi system zamknięty dopuszcza się system półautomatyczny, inkubacja i odczyt w obrębie aparatu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora, który w procedurze napełniania testów wykorzystuje siłę grawitacji lub w inny sposób i testy są samonapełniające |  |
|  | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz w czytniki kodów kreskowych z łączem USB |  |
|  | Komora inkubacyjna analizatora na 50-100 miejsc |  |
|  | Wymagane są 2 niezależne stanowiska do inokulacji z pełnym wyposażeniem: densytometr, worteks, pipety ze statywami, dozownik zgodnie z metodyką producenta lub dwa zestawy do inokulacji w systemie manualnym lub grawitacyjnym |  |
|  | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
|  | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie |  |
|  | Praca analizatora w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie typu eksperckiego, do analizy poprawności otrzymywanych wyników lekooporności, zgodnych z aktualnymi wytycznymi KORDL i wytycznymi EUCAST. |  |
|  | Wymagana jest aktualizacja oprogramowania, w każdym przypadku zmiany wytycznych EUCAST, w czasie trwania umowy przez wykonawcę i na koszt wykonawcy. |  |
|  | Aparat współpracujący dwukierunkowo z oprogramowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego Infomedica. Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci szpitalnej. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Infomedica |  |
|  | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności pracownika Sekcji Informatyki i Telekomunikacji usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych). |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serwis : |  |  |
| 13. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich aktualizacji, napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. | W całym okresie dzierżawy |  |
| 14. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
| 15. | W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | Tak |  |
| 16. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy. | Tak |  |
| 17. | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy w jak najszybszym czasie. Do oferty należy dołączyć dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | Tak |  |
|  | Szkolenia : |  |  |
| 18. | Szkolenie w siedzibie użytkownika - personelu Laboratorium Bakteriologicznego w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze: a) szkolenie w zakresie obsługi b) szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium Bakteriologicznego | Tak |  |
| 19. | Szkolenie potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |
| Lp. Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) TAK/Parametry oferowane (opis wykonawcy) 21. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. 22. Do każdej dostawy, dla wszystkich zamawianych produktów, należy dołączyć papierowy certyfikat kontroli jakości. Zamawiający odstąpi od wymogu papierowego certyfikatu kontroli do każdej dostawy w przypadku gdy producent udostępnia certyfikaty na stronie internetowej gdzie można w dowolnym momencie je ściągnąć. 23. Testy do identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości są pakowane hermetycznie i indywidualnie, posiadają na zbiorczym opakowaniu opatrzonym kodem paskowym: pełną nazwę testu, numer katalogowy, termin ważności, warunki przechowywania, a na pojedynczym module testowym nazwę testu, numer katalogowy, serię produkcyjną opatrzoną kodem 24. Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnich i Gram ujemnych - do automatycznego odczytu, minimum 40 cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów. Dopuszcza się do zaoferowania system w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących. 25. Testy do identyfikacji biochemicznych bakterii beztlenowych . Testy do automatycznego odczytu cech biochemicznych wraz z interpretacją wyniku. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów. 26. Testy do identyfikacji biochemicznych drożdżaków. Testy do automatycznego odczytu minimum 40 cech wraz z interpretacją wyniku. Dopuszcza się do zaoferowania system w których panele do identyfikacji drożdżaków pracujący w oparciu o 22- 27 dołków z bulionem. 27. Średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze 2-10 godzin, dla drożdżaków do 18 godzin. Należy dołączyć wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów. Dopuszcza się do zaoferowania system gdzie średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze wynosi 2-16/18 godzin. 28. W przypadku oferowania testów manualnych do identyfikacji, drożdżaków chorobotwórczych - należy podać: producenta, dokładny opis testów, oraz załączyć do oferty wykaz-listę identyfikowanych drobnoustrojów i procedurę wykonania, w języku polskim. 29. Testy do oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla drobnoustrojów gram-dodatnich, gram-ujemnych i drożdżaków oparte na określeniu wrażliwości w kategoriach MIC oraz S, I, medycznych. 30. Automatyczne wykrywanie mechanizmów oporności, u bakterii Gram-dodatnich: MRSA, MLS, VRE, HLAR, GISA, VISA, VRSA, oporności Streptococcus pneumoniae na penicylinę, potwierdzenie wydrukiem z aparatu. 31. Automatyczne wykrywanie mechanizmów oporności bakterii Gram-ujemnych: ESBL, AMPC. Przy wykryciu karbapenemaz MBL, KPC, OXA-48 wymagany jest sygnał alertowy oraz potwierdzenie wydrukiem z aparatu. 32. Średni czas otrzymania wyniku lekowrażliwości 5 -18 godzin 33. Wszystkie rodzaje aktualnie oferowanych testów do identyfikacji i do oznaczenia lekowrażliwości należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym 34. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. Dopuszcza się do zaoferowania 4-7 miesięczny termin ważności. 35. Wykonanie identyfikacji oraz oznaczenia lekowrażliwości z podłóż: Columbia agar, chrom - agarowych – dołączyć w języku polskim metodyki oraz dokumenty walidacyjne do specyfikacji oraz do pierwszej dostawy. Odstępuje się od wymogu wykonania identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości pobranych z podłoży chromogennych. 36. Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy. 37. Wszystkie odczynniki należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Bakteriologicznego. 38. Stolik do postawienia aparatu 39. Instrukcja obsługi w języku polskim 40. Kwalifikacja aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY OCENIANE

| LP | PARAMETRY OCENIANE APARATU | TAK/NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Waga części jednorazowych używanych do wykonania jednego oznaczenia wraz z wagą testu/karty/panelu < 50 g | 10 pkt najniższa waga, pozostałe wartości proporcjonalnie mniej - TAK 0 pkt - NIE |  |
| 41. | Aparat wskazujący na ekranie ilość wolnych miejsc dostępnych do wykonania oznaczeń | 10 pkt TAK, 0 pkt NIE |  |
| 42. | Czas dostawy odczynników | 20 pkt – do 3 dni 10 pkt – do 4 dni 0 pkt – do 5 dni |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |