Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7B

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem. |  |
| 2 | Min. 4 zakresy temperatury: - temp. Otoczenia - 32 st.C - 38 st.C - 43 st.C |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu z koszykiem na koce, min. 2 koła z blokadą. |  |
| 4 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub łóżku pacjenta. |  |
| 5 | Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia maks. 6 kg. |  |
| 6 | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. |  |
| 7 | Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem. |  |
| 8 | Długość przewodów: - przewód grzewczy: min. 1,5 m - przewód zasilający: min. 4,0 m |  |
| 9 | Duża wydajność – szybkie osiągnięcie zakresów |  |
| 10 | Wskaźniki zbyt wysokiej oraz zbyt niskiej temperatury. Zamawiający dopuści urządzenie wyłącznie z alarmem przekroczenia zadanej temperatury |  |
| 11 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym. |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600 W. Zamawiający dopuści urządzenie ze średnim poborem mocy 600W |  |
| 13 | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. |  |
| 14 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta w różnych rozmiarach dziecięcych, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb |  |
| 15 | Wyposażenie jednorazowe koce ogrzewające dla dzieci (do każdego urządzenia): - koc pod całe ciało – 20 szt. - koc na całe ciało - 20 szt - koc noworodkowy – 20 szt |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |