Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 7

Pompa infuzyjna szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena jednostkowa netto: …………………….. zł, cena jednostkowa brutto: ……………………………… zł

| Lp. | Parametry wymagane/WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | pompa strzykawkowa do infuzji dożylnej u dzieci i noworodków waga pompy w zakresie 2 – 2,5 kg |  |
| 2. | zasilanie AC 230V, 50 Hz, akumulatorowe, pompa z II klasą ochrony przed porażeniem elektrycznym typu CF. Dopuszcza się pompę z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF. |  |
| 3. | automatyczne przechodzenie zasilania sieciowego na bateryjne bez przerywania pracy pompy |  |
| 4. | współpraca ze strzykawkami co najmniej 10, 20 i 50 ml różnych producentów |  |
| 5. | automatyczne oszacowanie rozmiaru strzykawki |  |
| 6. | Bolus: - automatyczny - manualny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu. Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml, objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” |  |
| 7. | możliwość stosowania dawki bolusowej z dużą szybkością w dowolnym czasie infuzji |  |
| 8. | infuzja w różnych jednostkach wagowych i objętościowych na min/godz. /24h |  |
| 9. | możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 10. | dokładność dozowania objętości przetoczonej w zakresie od 1% do 3%. |  |
| 11. | możliwość pracy poza siecią zasilającą, czas pracy przy zasilaniu z akumulatora – 4 godz. (przy pracującym 1 torze infuzji z maksymalną wydajnością) Zamawiający dopuszcza pompę pracującą na akumulatorze przez 10 h@5 ml/h |  |
| 12. | system alarmów dźwiękowych i świetlnych występujących podczas: przekroczenie limitu ciśnienia infuzji, koniec wlewu, przerwa w zasilaniu sieciowym, niski poziom naładowania akumulatora, pusta strzykawka |  |
| 13. | czytelność informacji o parametrach pracy – stan pracy określany dużymi wyświetlaczami widzianymi z daleka, duży i czytelny wyświetlacz graficzny |  |
| 14. | zabezpieczenie pompy przed przypadkowymi zmianami ustawień |  |
| 15. | wytrzymała konstrukcja odporna na urazy mechaniczne i środki dezynfekcyjne, łatwa obsługa |  |
| 16. | możliwość zapamiętania do 50 nazw leków i wyświetlania jednej z nich w czasie infuzji Zamawiający dopuszcza pompę ze standardową biblioteką do 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 leków użytkownika |  |
| 17. | szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej lub symbolicznej ułatwiającej programowanie pompy |  |
| 18. | rejestr zdarzeń |  |
| 19. | statyw jezdny z listwą zasilającą |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |