SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):…………………………………….……………… …....................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji 2019 r. (podać): ……………….……………………………………………………………………….................................................

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:...........................................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):..……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2019 r. (podać): ……………….……………………………………………………………………….................................................

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:............................………………………………………………………………..……………

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | warunek graniczny / parametry oceniane | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. podać, opisać, TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z homologacja N1, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym, z dopuszczeniem wykonania w innej technologii niż tłoczone profile. | TAK |  |
|  | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
|  | Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym współczynnik przenikalności cieplnej nie gorszy jak materiał izolujący ściany i sufit - parametr dodatkowo punktowany | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony (uwzględniajaca masę własną pojazdu, masę podstawowego wyposażenia medycznego i niemedycznego, masę czterech dorosłych osób o średniej wadze) | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązujacą normą PN EN 1789+A2:2015-01. Fotel kierowcy i pasażera, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja pochylenia poduszki siedziska, regulacja odcinka lędźwiowego oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą w standardzie 1 DIN przystosowana do montażu radiotelefonu. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11 z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kabiny kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z panelu sterującego umieszczonego w środkowej części kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera – możliwość odchylania uchwytu z tabletem. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy. Fabryczne tzn. wykonane przez producenta samochodu bazowego. Dopuszcza się brak regulacji pochylenia poduszki siedziska oraz regulację kolumny kierowniczej w min. jednej płaszczyźnie | TAK |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze białym. | TAK |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK (określić) |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,00 m - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum | TAK (określić) 3,00 m - 0 pkt. od 3,01 m do 3,20 m – 1 pkt. powyżej 3,20 m – 2 pkt. |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70m | TAK (określić) |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wysokosci min. 1,75 m, kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do kieszeni z siatki na tylnych drzwiach ambulansu | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,60 m, z oknem umożliwijącym komunikowanie się pomiedzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy. | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z dopuszczeniem drzwi z nieprzezroczystą szybą w kolorze nadwozia | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie szyn Kramera, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej typu KED, - mocowanie 2 kasków ochronnych, -mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, zasilanego z instalacji 12V ambulansu, wyposazenego w pasek do noszenia na ramieniu, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenie techniczne (łom, łopata) z systemem ich mocowania. Uwaga: dopuszcza się montaz deski ortopedycznej oraz szyn Kramera w specjalnie do tego przygotowanym schowku w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz nadokienne kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera. Dopuszcza się bez nadokiennych kurtyn powietrznych dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do wykładziny antypoślizgowej, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie zapewni antypoślizgowość | TAK |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia, pokryty wykładziną antypoślizgową. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do wykładziny antypoślizgowej, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie zapewni antypoślizgowość | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 20. | Światła do oświetlenia miejsca akcji ratunkowej | TAK |  |
| 21. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. | TAK |  |
| 22. | Fabryczny elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju, będacy wyposazeniem pojazdu bazowego, w celu doładowania zespołu akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) (jeśli TAK - podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |
| 23. | Czujnik deszczu dostosowujacy szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie wyłączajacy światła mijania | TAK |  |
| 24. | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu (czujniki muszą być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, oryginalne montowane w fabryce producenta pojazdu bazowego,) – parametr dodatkowo punktowany | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. (podać kod tej opcji wyposażenia producenta pojazdu) |  |
| 25. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. | TAK |  |
| 26. | Reflektory halogenowe i światła do jazdy dziennej halogenowe, przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. Uwaga: dopuszcza się pojazd posiadajacy reflektory przednie z funkcja doświetlenia zakrętów oraz osobno światła przeciwmgielne zgodnei z homologacją pojazdu kompletnego. | TAK |  |
| 27. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. | TAK |  |
| 28. | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 18l | TAK |  |
| 29. | Czujniki ciśnienia w oponach (czujniki muszą być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, oryginalne montowane w fabryce producenta pojazdu bazowego) | TAK (podać kod tej opcji wyposażenia producenta pojazdu) |  |
| 30. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). | TAK |  |
| 31. | Radioodtwarzacz CD lub USB z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. Dopuszcza się możliwość sterowania radioodtwarzaczem z koła kierownicy. | TAK |  |
| 32. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący n/w funkcjami, umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy: | TAK |  |
|  | sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz oswietleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego | TAK |  |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika, |  |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, |  |  |
|  | sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, |  |  |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju, |  |  |
|  | sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, |  |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu. |  |  |
| 33. | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V ambulansu wyposazony w pasek do noszenia na ramieniu z funkcją zarówno chłodzenia jak i grzania. | TAK |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³. | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 160 KM. - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum | TAK (określić) 160 KM - 0 pkt. 161 - 169 KM - 1 pkt. Powyżej 170 KM - 2 pkt. |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 360 Nm - parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum | TAK (określić) 360 Nm - 0 pkt. 361 - 399 Nm - 2 pkt. Powyżej 400 Nm - 4 pkt. |  |
| 5. | Norma emisji spalin EURO VI lub EURO 6 | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana. | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie, tylne lub 4 x 4. | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie i tylne wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR. | TAK |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - parametr dodatkowo punktowany. | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. |  |
| 9. | System wspomagania ruszania pod górę. | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1800kg. Tylne resory min. dwupiórowe. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym, z dopuszczeniem wspomagania elektromechanicznego (progresywne wspomaganie układu kierowniczego). | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego, zgodnie z obowiązujaca normą PN EN 1789+A2:2015-01 | TAK (podać markę i model) |  |
| 4. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza klimatyzację automatyczną typu Climatronic. Klimatyzacja zgodna z obowiązujaca normą PN EN 1789+A2:2015-01. | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250A. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne | TAK |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. Wartość prądu alternatora jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum. | TAK (określić) Największa wartość – 2 pkt. Pozostałe 0 pkt. |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m. | TAK |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. | TAK |  |
| 8. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO - DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego w całej przedniej części i w narożach, z dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlenia przedpola ambulansu, wyposażona w podświetlany szyld z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do zapisu „w całej przedniej części i w narożach, z dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu” | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi, widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | TAK |  |
| 5. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego, dodatkowe lampy LED niebieskiej barwy w błotnikach i lusterkach. | TAK |  |
| 6. | Cztery reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
| 7 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251): 3 pasy odblaskowe wykonane z folii: typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, na drzwiach bocznych ambulansu napis z nazwą dysponenta ZRM: do uzgodnienia z Zamawiającym, kod ZRM: do uzgodnienia z Zamawiającym, umieszczony po bokach, z tyłu i na dachu ambulansu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej, zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789+A2:2015-01 | TAK |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), | TAK |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), | TAK |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789+A2:2015-01 dla pojazdu typu C - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
| 1. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w min. trzy szuflady: w jednej szufladzie system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połaczeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, miejsce i system mocowania jednego plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia kluczy, w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at, uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylny/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3. lub normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie oraz jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany. | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. pięć podsufitowych szafek z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne. schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym. | TAK |  |
|  | Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie. | TAK |  |
|  | System mocowania w przedziale medycznym urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie max. 12 kg spełniający wymagania: normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. lub normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie. Parametr dodatkowo punktowany. | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK |  |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm | TAK (podać markę i model) |  |
| 6. | System szyn podłogowych z przesuwnymi panelami umożliwiającymi szybką wymianę lawety w celu przystosowania ambulansu do transportu pacjentów na noszach bariatrycznych, system jako element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. lub normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w tym zakresie, który jest jako elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - parametr dodatkowo punktowany | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) TAK - 2 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 7. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 8. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
| 3. | Monataż System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) | TAK |  |
| 4. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: | TAK |  |
|  | a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, | TAK |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, | TAK |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, | TAK |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |  |
| 5. | Radiotelefon analogowo-cyfrowy przewoźny Motorola GM 4601 lub równowazny szt. 1 z zakładową częstotliwością SOR Lębork. | TAK |  |
| 6. | Radiotelefon analogowo-cyfrowy przewoźny Motorola DP 4601 lub równowazny szt. 3 z zakładową częstotliwością SOR Lębork. | TAK |  |
| 7. | Telefon komórkowy szt.2 | TAK |  |
| XIII. | PRZYGOTOWANIE DO SYSTEMU SWG PRM |  |  |
| 1. | Antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokującej. | TAK |  |
| 2. | Antena dachowa dwuzakresowa do modułu GPS, GPRS | TAK |  |
| 3. | Podstawa pod drukarkę na ścianie działowej | TAK |  |
| 4. | Uchwyt do drukarki HP100 z zasilaczem | TAK |  |
| 5. | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej dla całego systemu | TAK |  |
| 6. | Połaczenie drukarki oraz stacji dokujacej poprzez kabel USB. | TAK |  |
| 7. | Stacja dokująca | TAK |  |
| XIV. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 7. | Ambulans wyposazony w komlet 5szt opon zimowych z felgami oraz komplet 5szt. opon letnich z felgami. Zamawijacy nie wszkazuje producenta opon. | TAK |  |
| 8. | Kaski ochronne dla zespołu karetki - 3szt. | TAK |  |
| XV. | SERWIS |  |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK (podać adres i telefon kontaktowy) |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego, a w okresie pogwarancyjnym w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK (podać adres i telefon kontaktowy) |  |
| 3. | Reakcja serwisu pojazdu bazowego na zgłoszoną awarię w okresie gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego, reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 24 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny) - parametr dodatkowo punktowany. | TAK (podać z dokładnością do 1 godz.) najkrótszy czas reakcji - 3 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |  |
| 4. | Gwarancja dostarczenia w ciągu max. 24 godzin do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego spełniającego wymagania ambulansu typu C, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie wynosił więcej niż 5 dni - parametr dodatkowo punktowany. | TAK (podać z dokładnością do 1 godz.) najkrótszy czas dostarczenia ambulansu zastępczego - 3 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU – NOSZE GŁÓWNE Z PODWOZIEM

| Lp | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | NOSZE GŁÓWNE |  |  |
| 1 | Podać markę, model/rok produkcji | TAK |  |
| 2 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; | TAK |  |
| 3 | Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp., przystosowanym do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 4 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej za pomocą siłowników gazowych. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do siłowników gazowych | TAK |  |
| 5 | Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do sprężyny gazowej | TAK |  |
| 6 | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz systemem pasów/uprzęży służących do transportu małych dzieci w pozycji leżącej lub siedzącej. | TAK |  |
| 7 | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne | TAK |  |
| 8 | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. | TAK |  |
| 9 | Fabryczna półka uniwersalna mocowana na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta umożliwiająca przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych pacjenta itp. nośność min. 15 kg; Dopuszcza się rozwiązanie równoważne | OPCJONALNE (NIE WYMAGANE) |  |
| 10 | Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg; | TAK (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |
| 11 | Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08; | TAK (podać wagę noszy w kg) |  |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| 1 | Podać markę, model | TAK |  |
| 2 | System składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | TAK |  |
| 3 | System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne do sprężyny gazowej | TAK |  |
| 5 | System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę | TAK |  |
| 6 | Możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. | OPCJONALNE (NIE WYMAGANE) |  |
| 7 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia); | TAK |  |
| 8 | Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) | TAK |  |
| 9 | Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. | TAK |  |
| 10 | Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty poprawiające ergonomie pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze. | TAK |  |
| 11 | Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych absorbujących czynności np. ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół | TAK |  |
| 12 | Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg | TAK (podać dopuszczalne obciążenie w kg) |  |
| 13 | Waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08 | TAK (podać wagę transportera w kg) |  |
| 14 | Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 16 | Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789+A2:2015-01 | TAK |  |
| 17 | System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789+A2:2015-01 | TAK |  |

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system transportu pacjenta tj. nosze wraz z transporterem był zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2:2015-01 oraz PN EN 1865-1+A1:2015-08.

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |